中药熏蒸治疗仪参数要求

技术参数：

1、▲通道数：双通道（二个喷头），微电脑独立控制；

2、▲预热及治疗功率1、2、3、4档可调；

3、人性化设计，具有预热温度设置功能，预热设定温度为40℃～90℃；

4、药液从常温加热到95℃时间≤15分钟（因加液量及药液温度不同，通常为3-10分钟）；

5、治疗时间1-35分钟可调；

6、▲显示方式：大尺寸液晶屏显示；

7、▲喷头采用双腔隔热设计，具有主容器和副容器，保证喷汽均匀，不喷水不滴水，治疗更舒适。（提供专利佐证）；

8、按键操作、治疗结束、缺液时具有声音提示；

9、当熏蒸机加热容器中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压；

10、喷杆关节四轴旋转可调，喷头动作角度万向，确保临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求；

11、设备输入功率：1800VA；

12、额定装药最大容量：5L ；

13、具有缺液报警及缺液自动停止加热功能；

14、智能倒计时，真正做到喷汽时间与治疗时间完全相符；

15、机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修,并做到完全隔离；

16、采用气路、液路防阻塞设计及工艺；

17、采用直径达23mm排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护；

18、外置气路过滤器，方便清洁维护；

19、采用防干烧、耐高温、防腐蚀、防结垢加热器，使用寿命较常规加热器长一倍以上；

20、▲入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011版第一批）”，提供国家中医局文件为准；

21、▲本产品取得计算机软件著作权；

22、设备净重： 36.5kg；

尺寸: 600 mm*762mm*1262mm。

配置清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 水桶 | 个 | 1 | 3000mL |  |
| 3 | 量杯 | 个 | 1 | 2000mL |  |
| 4 | 过滤网 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 一字螺丝刀 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 喷头保护罩 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 技术使用说明书 | 份 | 1 |  |  |
| 8 | 注册证及注册登记表 | 份 | 1 |  |  |
| 9 | 生产许可证 | 份 | 1 |  |  |
| 10 | 营业执照 | 份 | 1 |  |  |
| 11 | 合格证 | 张 | 1 |  |  |
| 12 | 保修卡 | 张 | 1 |  |  |
| 13 | 清洁刷 | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 综合彩页 | 份 | 1 |  |  |
| 15 | 现场安装验收单 | 份 | 1 |  |  |
| 16 | 配置清单 | 份 | 1 |  |  |
| 17 | 医用纱布 | 包 | 2 |  |  |
| 18 | 使用安全注意事项 | 张 | 1 |  |  |
| 19 | 小桶支架 | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 粘式扎带固定座 | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 排水管组件 | 个 | 1 |  |  |
| 22 | 密封圈 | 个 | 2 |  |  |
| 23 | PPR管 | 个 | 1 | 50MM |  |