二氧化碳激光治疗机参数

1、内置能量衰减检测系统

2、激光波长：10.6µm

3、传输方式：7关节导光臂，360 度无死角

4、激光器输出方式：连续、脉冲、超脉冲

5、激光工作方式：单次、重复、连续

※6、连续输出功率：1-30 W可调；

7、焦点光斑直径：≤0.1mm

8、瞄准光系统：650±5nm波长红色半导体指示光，亮度从弱到强多级可调

9、治疗手具：f50mm 和f100mm 治疗手具

10、控制方式：≥10 英寸彩色液晶触摸屏，具有参数修正及升级功能

※11、控制系统：手动模式:具有≥2种应用模式：①切割②磨削；美容模式:具有≥7种应用模式：①浅层【螺旋线形】②深层③混合④妊娠纹⑤色素⑥甲癣⑦换肤

12、治疗范围：≥20mm*20mm

※13、单点能量：≥300mJ

※14、具有螺旋线治疗模式，光斑直径≥1.3mm

15、保护系统：断水、过载双重保护

16、冷却系统：内置封闭循环水冷却及风冷散热系统

17、温控系统：温控系统实时监控，保证机器的正常运行

※18、具有二氧化碳激光真空传输装置，CW、SP双操作系统