医用离心机技术参数

一、离心机用途：

通过二次低速离心的方法配合一次性使用人体静脉血样采集容器从全血中提取富血小板血浆。

二、技术参数：

1、采用大功率交流变频电机驱动，配置高精度测速系统；

2、微机变频控制系统，≥7寸高清IPS电容触摸屏，液晶显示。

▲3、智能按键操作，两档控制方式，无需手动调整转速和时间，第一次离心转速≤3000r/min，第二次离心转速≤3500r/min。

4、停机无回荡功能；

5、具有转子平衡自动测定功能，不平衡发生时仪器自动停止运转；

6、采用弹簧悬挂式平衡系统，不平衡量≥20克；

7、独特的风冷排风设计，温升低、噪音小；

8、离心结束后离心机盖自动打开，便于取放样品；

9、具有故障自动诊断系统，针对超速、超温、电子门盖等多重保护，确保仪器安全使用；

▲10、转子容量≥60ml，数量≥4 个，直径≥42mm 高度≥120mm

▲11、上升速率从零至最高转速的升速时间≤ 3分钟，下降速率从最高转速减速至零的时间≤5分钟

10、最高转速（max.speed)：≥5000r/min

11、最大相对离心力(max.rcf)：≥3630×g

12、噪音（Noise）：≤65dB

13、外形尺寸 Dimension（cm）：56×43×37cm