低速离心机技术参数

本机为低速大容量离心机，最大装载1000ml×4支水平转子、150支采血管自动脱帽转子及500ml×6支生物安全转子及配置， 实现了一机多用，基本涵盖了医学检验可以离心的所有试管类型，广泛应用于临床医学、生物制药、生物化学、基因工程等领域，可大批量对血液制品及生物样本进行分离与提纯。

金属机箱，不锈钢离心腔，钢制保护套；

■ 电子门锁，可轻松打开或关闭上盖；可设定自动/手动开盖方式；

■ 微机控制，LCD液晶显示,薄膜按键操作，快捷方便、显示直观；

■ 具有超速、不平衡、开盖自动停机等多项保护功能；

■ 采用大功率交流变频电机 ，配有高精度测速系统 ；

■到达设定转速计时模式，具有瞬时离心功能；

■ 9档升速曲线，10种减速曲线选择，可根据样本不同进行设置；

■ 采用软启动控制技术，可保证样本在升速过程中平稳的运行；

■ 停机防回荡技术，减速时分离面平整清晰；无二次悬沉现象；

■ 运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机。

■可装载采血管脱帽转子、250ml生物安全转子及750ml生物安全转子，能一机多用；

■99个程序储存，转速/离心力一键转换，断电可记忆最后一次的运行参数。

技术参数

| 序号 | 内 容 | 序号 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高转速：水平转子4000r/min | 6 | 整机噪音：＜65dB（A） |
| 2 | 转速偏差：±10rpm | 7 | 电源：AC220V 50HZ |
| 3 | 最大相对离心力：水平转子4070×g | 8 | 输入功率：1.5KW |
| 4 | 定时范围：1-99min | 9 | 外型尺寸：69×58×74cm |
| 5 | 加/减速曲线：1/0-9档 | 10 | 净重：135kg |

配置清单（标配）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 容 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 1 | 台 | —— |
| 2 | 水平转子-吊篮*6组 | 1 | 套 | —— |
| 3 | 适配器 | 1 | 套 | 3ml*150支（自动脱帽） |
| 4 | 适配器 | 1 | 套 | 5ml*150支（自动脱帽） |
| 5 | 电源线 | 1 | 条 | —— |
| 6 | 产品保修卡 | 1 | 份 | —— |
| 7 | 产品合格证 | 1 | 份 | —— |
| 8 | 产品使用说明书 | 1 | 份 | —— |